Технология LHE™ – 
новый подход к фототермической эпиляции

Alex Levenberg, M.D., Beit Ha’rofeem – Клиника пластической хирургии,  Апрель 2003

КРАТКИЙ ОБЗОР:

Лазерная эпиляция – многофакторный процесс, включающий в себя сложные фототермические взаимодействия через границу эпидермис-дерма, направленный на разрушение волосяных фолликулов. Для достижения этого, современные лазерные технологии и технологии интенсивного импульсного света (IPL) используют высокую плотность световой энергии, что вынуждает использовать сложные методы охлаждения кожи для того, чтобы избежать термических повреждений эпидермиса.

Запатентованная компанией Radiancy технология импульсного света и тепловой энергии  (LHE™) позволяет использовать поток световой энергии низкой плотности для достижения необходимого повреждения фолликулов без риска для кожи. Тепло, исходящее из сменного модуля лампы, присоединенного к манипуле, подводится к стержню волоса во время и после подачи светового импульса. Этот комбинированный эффект света и тепла увеличивает температуру фолликула до требуемого уровня коагуляции ~85°C,  тогда как температура окружающей кожи поддерживается ниже порога омертвления ~60°C. Этот более эффективный фототермический процесс потребляет меньше энергии, позволяет сконструировать компактное, недорогое устройство и избежать необходимости применения любых технологий охлаждения кожи. Таким образом, SpaTouch с технологией LHE дает возможность эффективного разрушения фолликулов для разнообразных значений толщины волос, цвета волос и типа кожи, сохраняя при этом большой запас по безопасности кожи. Эта статья описывает систему SpaTouch® производства фирмы Radiancy, основанную на LHE и делает обзор результатов некоторых исследований, которые демонстрируют клинический эквивалент существующих лазеров и IPL устройств  эпиляции волос.

Введение

Лазерная эпиляция это многофакторный процесс, включающий в себя сложные фототермические взаимодействия через границу эпидермис-дерма, направленный на разрушение фолликулов1-4. Параметры световой и тепловой энергии должны быть тщательно спланированы и выбраны для достижения эффективного, долговременного повреждения фолликулов, при этом без неблагоприятных побочных воздействий на окружающую кожу. Основываясь на методе селективного фототермолиза5, длины волн выбираются так, чтобы получить максимальное поглощение целевым хромофором – меланином, тогда как длительность импульса выбирается так, чтобы минимизировать нагрев эпидермиса, а также тепловую диффузию от нагретых фолликулов.

Идеальными кандидатами для эпиляции лазером и импульсным светом (IPL) являются пациенты со светлой кожей и темными грубыми волосами. Однако на практике большинство кандидатов обладают значительным количеством меланина в коже, а также хотят удалить более светлые и тонкие волосы. При таких условиях эффективность базового метода селективного фототермолиза уменьшается до такой степени, что становится  обязательным применение дополнительных методов охлаждения кожи, чтобы избежать нежелательного термического повреждения эпидермиса6-7. Большинство современных систем лазерной и IPL эпиляции используют поток световой энергии высокой плотности в комбинации с некоторыми способами охлаждения кожи, такими как контактное охлаждаемое сапфировое окно8 или порции испаряющегося хладагента9, выпускаемые непосредственно перед лазерным импульсом. Кроме увеличения стоимости и сложности системы, эти методы охлаждения также зависят от оператора, что может поставить под угрозу безопасность процесса.

Так как селективное преобразование световой энергии в фолликулярное тепло трудно достижимо на практике, компания Radiancy разработала новую технологию одновременного использования двух различных путей распространения энергии – световой и тепловой10. Тепло, а не свет, отвечает за разрушение волосяных фолликулов, поэтому вместо использования дополнительной лазерной энергии была применена тепловая. Оптимизируя длину волны, размер пятна и длительность импульса, а также одновременно применяя свои запатентованные технологии импульсного света и тепла (LHE) система SpaTouch компании Radiancy достигает эффективной эпиляции более рационально, чем существующие лазерные и IPL системы, без необходимости в дополнительных устройствах для охлаждения кожи. Отражающий механизм, включенный в манипулу SpaTouch, дает возможность теплу, создаваемому  в течение лечебного процесса, быть направленным в фолликул вместе со световой энергией, таким образом достигается термический эффект с гораздо меньшими затратами энергии самой системы. Эффективные клинические результаты получаются при потоке световой энергии всего лишь 7 Дж/см2, по сравнению с 25-60 Дж/см2, обычно излучаемыми лазерными и IPL системами, что позволяет создать значительно более компактную и менее дорогую систему эпиляции.

Концепция LHE: Концепция двойной световой и тепловой энергии (LHE) для эпиляции основана на факте, что разрушение фолликулов может быть достигнуто более эффективно путем комбинации эффектов селективного поглощения света в меланине фолликула и непосредственного переноса тепла по стержню волоса вниз к фолликулу. Поглощение световой энергии происходит в меланине эпидермиса, а также в меланине волос, однако временные характеристики этих процессов совершенно различны11. Эпидермис, будучи тонким слоем с отношением площади к массе большим, чем у волосяного фолликула, обладает низким временем тепловой релаксации в диапазоне 3-7 мс. Волосяной фолликул, напротив, имеет более длинное время тепловой релаксации в пределах 100 мс. SpaTouch использует это различие, излучая световой импульс длиной 35 мс, который является достаточно длинным для того, чтобы эпидермис рассеял поглощенную им энергию, и при этом достаточно коротким для того, чтобы фолликул полностью сохранил поглощенную световую энергию и преобразовал ее в добавочную температуру, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1: Роль света и тепла в фотоэпиляции

В течение 35 мс светового импульса и после него, SpaTouch доставляет тепловую энергию от рабочей манипулы до эпидермиса и стержня волоса. Итоговое повышение температуры этих двух объектов различно, поскольку они обладают различной теплоемкостью и теплопроводностью. Стержень волоса, благодаря низкому содержанию воды, имеет высокую теплопроводность, позволяющую эффективно передавать тепловую энергию к фолликулу, тогда как низкая теплоемкость фолликула преобразует эту поглощенную энергию в повышение температуры, достаточное для коагуляции. Таким образом, комбинация световой и тепловой энергии от SpaTouch позволяет добиться некроза фолликулов, предохраняя окружающую кожу от всех неблагоприятных эффектов даже без использования дополнительных средств охлаждения кожи.

Описание и работа системы: SpaTouch - это маленькое настольное устройство (см. рисунок 2). В этом устройстве используются две импульсные лампы низкой мощности, которые испускают свет с длиной волны 400-1200 нм. Этот широкий спектральный диапазон хорошо подходит для волос различного цвета и фолликулов, расположенных на различной глубине12-15. Лампы смонтированы в легкой рабочей манипуле со специально разработанным корпусом, который направляет вырабатываемые свет и тепло к отверстию. Это отверстие задает очень большой эффективный размер пятна 22x55 мм, который дает возможность глубокого проникновения, уменьшая потери световой энергии из-за рассеивания фотонов в коже16.

Рисунок 2: Устройство SpaTouch

Используя одну простую, аналоговую ручку управления, поток световой энергии может быть отрегулирован в диапазоне 2-7,5 Дж/см2. Поток световой энергии отображается в процентах от максимума и обычно устанавливается в соответствии с типом кожи и цветом волос клиента.

Перед применением устройства на отверстие манипулы должно быть установлено гигиеническое кольцо, которое прижимается к выбранной области лечения. Нажатие на педаль и  одновременная активация одного из двух доступных выключателей на манипуле, для удобства оператора, запускает импульс. После излучения светового импульса длиной 35 мс манипула остается на месте около 1 сек, чтобы обеспечить полное использование тепловой энергии.

Как и с любой процедурой лазерной или IPL эпиляции17-19, начальные установки системы основываются на рекомендациях производителя или опыте пользователя, с учетом типа кожи конкретного клиента, цвета волос, грубости и плотности волос. Эти установки также подтверждаются или изменяются после серии тестовых пятен, проводимых предпочтительно за 24 часа до процедуры.

Оптимальные установки оцениваются по термическому воздействию на волосы, по эритеме вокруг фолликула и по отсутствию неблагоприятных побочных эффектов, таких, как видимая эритема в форме отверстия манипулы или ожогов.

Для достижения полного исчезновения волос выполняются многократные процедуры на каждом месте с интервалом 3 недели - 3 месяца по мере отрастания волос. В зависимости от конкретного клиента и анатомического расположения области лечения, может потребоваться до 10 сеансов для максимального исчезновения волос.

Процедуру рекомендуется проводить на подстриженных волосах, либо через несколько дней после бритья, чтобы можно было сразу же наблюдать за результатами действия выбранных параметров процедуры. Если отрастающие волосы становятся тоньше и светлее, параметры процедуры должны быть слегка увеличены для того, чтобы достичь желаемого клинического результата.

Клинические результаты:

Первые исследования, проведенные с системой SpaTouch, выполнялись на одиночной процедуре, направленной на  оценку клинической безопасности и эффективности по сравнению с опубликованными результатами предшествующей системы эпиляции IPL. Исследования проводились в соответствии с директивой FDA 21 CFR часть 812, в госпитале St. Lukes Roosevelt, NewYork, под руководством Krespi, Y.P. в качестве главного исследователя.

В исследованиях приняли участие тридцать девять (39) взрослых участников с I-IV фототипами кожи по Фитцпатрику и различным цветом волос. Каждому участнику обработали одну или две различных области (нога, рука, лицо или линия бикини). Фотографии двух участков каждой области были получены перед процедурой, через 30 минут и после каждого последующего посещения, которые происходили каждые две недели в течение двенадцати недель после процедуры. Подсчет волос был проведен прямо по фотографии двумя независимыми исследователями. Кроме того, при последующих посещениях исследователь подсчитывал степень уменьшения количества волос и оценивал результаты процедуры, а также побочные эффекты. Исследователь оценивал косметическое улучшение по шкале 0-5 (от нет улучшений до отличные улучшения) и участники упорядочивались по уровню удовлетворения.

Средний процент уменьшения количества волос стабилизировался примерно на 50% со второй по десятую неделю и уменьшился до 35% к 12 неделе. Кроме этого статистически значимого процента уменьшения числа волос, результатом процедуры явилось также качественное изменение – уменьшение диаметра и осветление вновь появляющихся волос, что дает дополнительный косметический эффект. В соответствии с оценкой исследователей, приблизительно 85% всех областей воздействия показали косметическое улучшение от хорошего до отличного. Эритема являлась самым частым побочным эффектом, она появилась на 72% областей воздействия. Она исчезала за срок от нескольких часов до 5 дней. На 8% областей воздействия образовались корки, которые исчезли в течение двух недель.

В настоящее время завершаются исследования по серии процедур с длительным сроком наблюдения, в скором времени они будут опубликованы. Adatto, M.A.20, изучал 21 пациента со II и III фототипами кожи и с темными, грубыми волосами, в основном на спине и груди у мужчин  и в области бикини/подмышек у женщин. Каждый пациент прошел 4-9 сеансов лечения. Среднее клиническое значение уменьшения числа волос после 3-6 месяцев с последней процедуры составило 58% для мужчин и 73% для женщин. Как и ожидалось, области анатомического расположения у женщин являются более восприимчивыми, чем у мужчин, и требуют, в среднем меньшего количества сеансов (5,53 по сравнению с 7,5).

Побочные эффекты были незначительными и проходящими, они включали в себя эритему продолжительностью до двух дней и несколько областей с образованием корки, в случаях, когда волосы были особенно густыми и грубыми. Эти корки отпадали в течение нескольких дней и не вызывали депигментации кожи. Rohrer T.E.21, изучил 27 пациентов с типом кожи I-IV, все процедуры проводились в областях подмышек и бикини. В этом исследовании верхняя часть области подвергалась лечению, тогда как нижняя часть оставалась необработанной для контроля. Участники получали по три сеанса с интервалами в месяц, с последующим наблюдением в течение девяти месяцев после последнего сеанса. Среднее уменьшение числа волос составило 54,9% спустя девять месяцев после последней процедуры. Побочные эффекты и сложности в процессе лечения были минимальными. Не возникало изменений в пигментации, шрамов или длительной эритемы. Образование корок происходило в 0,8% случаев и быстро проходило без медицинского вмешательства.

Рисунок 3: Женщина, IV фототип кожи (до и через 7 месяцев после последней процедуры LHE)

Заключение:

Новая технология световой и тепловой энергии (Light and Heat Energy, LHE), реализованная в SpaTouch, позволяет выполнить безопасную и эффективную фототермическую эпиляцию, аппарат значительно меньше и дешевле клинически аналогичных лазерных и IPL устройств. Благодаря использованию световых потоков низкой плотности, совместно с прямой подачей тепла, быстрая фотоэпиляция больших областей при помощи SpaTouch является менее зависимой от оператора и не требует дополнительного охлаждения кожи. Поэтому SpaTouch является идеальным решением для врачей, интересующихся косметическим удалением волос. Контролируемые клинические испытания, проведенные с применением системы SpaTouch, продемонстрировали клиническую эквивалентность имеющимся системам лазерной и IPL эпиляции, как по результатам уменьшения количества волос на длительный срок, так и по отсутствию каких бы то ни было значительных побочных эффектов.

Ссылки:

- Grossman MC, et al. Damage to hair follicles bynormal-mode Ruby laser pulses. J. Am. AcadDermatol 1996;35:889-94

- Lask G., et al. The role of laser and intense light sources in photo-epilation:a comparitive evaluation.J. Cutan Laser Ther 1999;1:3-13

- Liew SH. Unwanted body hair and its removal: Areview. Dermatolol Surg 25:6:June 1999, pp 431-439

- Olsen EA. Methods of hair removal. J. Am. AcadDermatol 1999 Feb;40 (2 Pt 1):143-55.

- Anderson RR, Parish JA. Selective photothermolysis:Precise microsurgery by selective absorption of pulseradiation. Science 1983;220:524-7.

- Anderson RR. Lasers in dermatology-a criticalupdate. J. Dermatol 2000 Nov, 27(11):700-5.

- Alora MB, Anderson RR. Recent developments incutaneous lasers. Lasers Surg Med 26:108-18 (2000).

- Klavuhn KG, Green D. Importance of cutaneouscooling during photothermal epilation: theoreticaland practical considerations. Lasers Surg Med2002;31(2):97-105.

- Nelson JS, et al. Dynamic epidermal cooling during pulsed laser treatment of port wine stain-a new methodology with preliminary clinical evaluation. Arch Dermatol 1995;131:695-700.

- Goldberg DJ, Silapunt S. Hair removal with acombined light/heat based photoepilation system. J.Cutan Laser Ther 2001;3:3-7

- Van Gemert MGC, Welch AJ. Time constant inthermal laser medicine. Laser Surg. Med. 1989;940:5-21

- Gold MH, et al. Long-term epilation using theEpilight broad band intense pulsed light hair removalsystem. Dermatol Surg. 1997;23:909-13.

- Sadick NS, et al. Long-term photoepilation using abroad-spectrum intense pulsed light source. ArchDermatol 2000 Nov; 136(11):1336-40.

- Weiss RA, Weiss MA. Hair removal with theEpilight system, in Keller GS ed. Lasers in AestheticSurgery. Thieme 2001, chap. 25, pp 230-237.

- Troilius A, Troilius C. Hair removal with a secondgeneration broad spectrum intense pulsed lightsource-a long-term follow-up. J. Cutan Laser Ther1999;1:173-178.

- Reimisch L. Scatter-limited phototherapy: a modelfor laser treatment of skin. Lasers Surg. Med.2002;30(5):381-8.

- Liew SH. Laser hair removal: guidelines formanagement. Am. J. Clin Dermatol 2002;3(2):107-15

- Dierickx CC. Hair removal by lasers and intensepulsed light sources. Dermatol Clin 2002 Jan;20(1):135-46.

- Goldberg DJ. Laser hair removal. Dermatol Clin2002 Jul; 20(3):561-7.

- Adatto MA. Hair removal with a combinedlight/heat based photoepilation system: an 18 monthexperience. To be published.

- Rohrer TE, Touma DJ, Evaluating the safety andefficacy of a novel light based hair removal system.Laser Surg. Med.; 24 (suppl. 13)

40 Ramland Road South, Suite 10 Orangeburg, New York 10962 USA

Tel:+1 845 398 1647 Fax: +1 845 398 1648 Toll Free: +1 888 661 2220

Посетите сайт Radiancy по адресу: www.radiancy.com